## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
绝缘油酸值检测 | 环境要求 | 除非另有规定，检测均在当地大气条件下进行，且检测期间，大气环境条件应相对稳定。 a)取样应在良好的天气下进行。 b)环境温度不宜低于5℃。 c)环境相对湿度不大于80%。
| 包含 | 待测样品 | 要求 | a)用洁净的500mL磨口具塞试剂瓶，从设备下部取样口采样500mL。 b)油样在运输、保管过程中要注意样品的防尘、防震、避光和干燥等。
| 人员要求 | 试验人员需具备如下基本知识与能力： a)熟悉绝缘油酸值测量技术的基本原理和标准。 b)掌握绝缘油酸值测量操作方法和影响因素。 c)了解被测样品取样、运输及保存基本要求。 d)熟悉电力生产和化学相关安全管理规定。 e)经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a)执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》相关要求。 b)现场取样至少由2人进行。 c)取样过程中应有防漏油、喷油措施。 d)仪器接地应良好。 e)按照化学药品安全使用规定进行操作。
| 仪器及材料要求 | 测定绝缘油品酸值应准备以下仪器和药品：托盘天平、分析天平、电热板或水浴锅、球形回流冷凝管、微量滴定管、锥形烧瓶和指示剂等。
|  | 主要仪器设备 | 包含 | 锥形烧瓶 | 要求 | 250或300毫升。
|  |  |  | 球形回流冷凝管 | 要求 | 长约300mm。
|  |  |  | 微量滴定管 | 要求 | 2毫升，分度为0.02ml。
|  |  |  | 电热板或水浴锅 | 要求 | 室温～100℃, 温度可调，误差±1℃。
|  |  |  | 分析天平 | 要求 | 精度0.000 l g
|  |  |  | 托盘天平 | 要求 | 准确称值0.01克。
|  | 试剂与材料要求 | 包含 | 氢氧化钾 | 要求 | 分析纯，配成0.05mol/L氢氧化钾乙醇溶液。
|  |  |  | 95%乙醇 | 要求 | 分析纯。
c)碱兰6B指示剂
甲酚红指示剂
| 准备工作 | 环境、人员、仪器准备 | 要求 | 检查环境、人员、仪器满足检测要求。
| 指示剂的配制 | a)碱性蓝6B:称取碱性蓝1克，称准至0.01克，然后将它加在50毫升煮沸的95%乙醇中，并在水浴中回流1小时，冷却后过滤。必要时，煮热的澄清滤液要用0.05mol/L氢氧化钾乙醇溶液或0.05mol/L盐酸溶液中和。直至 加人1~2滴碱溶液能使指示剂溶液从蓝色变成浅红色而在冷却后又能恢复成为监色为止。 b)甲酚红:称取甲酚红0.1克(称准至0.001克)。研细，溶于100毫升95%乙醉中，并在 水浴中煮沸回流5分钟，趁热用0.05mol/L氢氧化钾乙醇溶液滴定至甲酚红溶液由橘红色变为深红色，而在冷却后又能恢复成橘红色为止。
| 检测原理 | 采用沸腾乙醇抽出试油中的酸性组分，用氢氧化钾乙醇溶液进行滴定，确定中和1g试油酸性组分所需的氢氧化钾毫克数。以mgKOH/g表示油品酸值。
| 步骤 | a)用清洁、干燥的锥形烧瓶称取采集的试油8~10克，称准至0.2克。 b)在另一只清洁无水的锥形烧瓶中加入95%乙醇50mL，装上回流冷凝管。在不断摇动下，将95%乙醇煮沸5分钟，除去溶解于95%乙醇内的二氧化碳。在煮沸过的95%乙醇中加入0.5毫升碱兰6B（或甲酚红）溶液，趁热用0.05mol/L氢氧化钾乙醇溶液中和，直至溶液由蓝色变成浅红色（或由黄色变成紫红色）为止。对未中和就已呈现浅红色（或紫红色）的乙醇，若要用它测定酸值较小的试油时，可事先用0.05mol/L稀盐酸若干滴，中和乙醇恰好至微酸性，然后再按上述步骤中和至溶液由蓝色变成浅红色（或由黄色变成紫红色）为止。 c)将中和过的95%乙醇注入装有已称好试样的锥形烧瓶，并装上回流冷凝管。在不断摇动下，将溶液煮沸5分钟。在煮沸过的混合液中，加入0.5毫升的碱兰6B（或甲酚红）溶液趁热用0.05mol/L氢氧化钾乙醇溶液滴定，直至95%乙醇层由蓝色变成浅红色（或由黄色变成紫红色）为止。 d)对于滴定终点不能呈现浅红色（或紫红色）的试样，允许滴定达到混合液的原有颜色开始明显改变时作为终点。 e)按下式计算试油的酸值X 式中：X-----试样的酸值，mgKOH/g ν1---滴定试油所消耗的氢氧化钾乙醇溶液的体积，mL； ν0---滴定空白所消耗的氢氧化钾乙醇溶液的体积，mL； C---氢氧化钾乙醇溶液的浓度，mol/L； 56.1---氢氧化钾的摩尔质量，g/mol； G---试油的重量，g。 f)精密度要求 ① 重复性： 同一操作者重复测定2个结果之差不应超过以下数值： 范围(mgKOH/g) 重复性(mgKOH/g) 0.00~0.1 0.02 大于 0.1~0.5 0.05 大于 0.5~1.0 0.07 大于 1.0~2.0 0.10 ② 再现性： 由2个实验室提出的2个结果之差不应超过以下数值： 范围(mgKOH/g) 再现性（mgKOH/g） 0.00 ~0.1 0.04 大于 0.1 ~ 0.5 0.10 大于 0.5 ~1.0 平均值的15% 大于 1.0 ~2.0 平均值的15% g)检测结果 取重复测定2个结果的算术平均值为测定结果。
| 注意事项 | a)测试所用的无水乙醇应不含醛。 b)必须趁热滴定，从停止回流至滴定完毕所用的时间不得超过3分钟。以避免空气中二氧化碳对测定产生干扰。 c)酸值测定时，应缓慢加入碱液，在就要达到终点时，改为半滴滴加，以减少滴定误差。 d)氢氧化钾乙醇溶液保存不宜过长，一般不超过3个月。当氢氧化钾乙醇溶液变黄或产生沉淀时，应对其清液重新进行标定后方可使用。
| 验收要求 | a)检查试验数据与试验记录是否完整、正确。 b)恢复试验仪器设备到试验前状态。
| 包含 | 数据分析和处理 | 处理原则 | 运行油不超过0.1 mg（KOH）/g，则认为试验合格。酸值大于标准值时，应进行再生处理或更换新油。
|  | 检测报告 | 处理原则 | 检测结束后，应在15个工作日内将检测报告整理完毕并录入PMS系统， 检测报告格式见附录A。
|  | 附录A | 包含 | A.1 绝缘油酸值检测报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行）第54分册 绝缘油酸值检测细则 | 相关知识 | 检测仪器及材料要求
| 起草单位 | 国网青海电力
| 起草人 | 路自强
郑勇
曲全磊
王生富
赵德祥
田生祥
杨放南
王安定