## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
绝缘油介质损耗因数检测 | 环境要求 | 除非另有规定，检测均在当地大气条件下进行，且检测期间，大气环境条件应相对稳定。 a)取样应在良好的天气下进行。 b)环境温度不宜低于5℃。 c)环境相对湿度不大于80%。
| 包含 | 待测样品 | 要求 | a)用洁净的500mL磨口具塞试剂瓶，从设备下部取样口采样500mL。 b)油样在运输、保管过程中要注意样品的防尘、防震、避光和干燥等。
| 人员要求 | 试验人员需具备如下基本知识与能力： a)熟悉绝缘油介质损耗因数检测的基本原理和标准。 b)了解绝缘油介质损耗因数检测仪的技术参数和性能。 c)掌握绝缘油介质损耗因数检测操作方法和影响因素。 d)了解被测样品取样、运输及保存的基本要求。 e)熟悉电力生产和化学相关安全管理规定。 f)经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a)执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》相关要求。 b)现场取样至少由2人进行。 c)取样过程中应有防漏油、喷油措施。 d)仪器接地应良好。 e)电极杯温度较高，使用专用工具提取油电极杯。注油和排油时注意不要触碰油极杯，防止烫伤。 f)仪器在工作过程中，内部有高压，禁止在仪器通电过程中开启仪器外罩、插拔电缆。
| 仪器及材料要求 | 仪器设备 | 包含 | 测量范围 | 要求 | 1×10-6～4.0
|  |  |  | 分辨率 | 要求 | 不大于1×10-6。
|  |  |  | 施加电场强度范围 | 要求 | 0.03kV/mm～1kV/mm。
|  |  |  | 空杯介质损耗因数 | 要求 | 50Hz时应低于1×10-6。
|  |  |  | 测试电极杯 | 要求 | 采用三电极、内外电极双控温结构，电极间距为2mm±0.05mm，内外电极同心度偏差小于0.05mm，可实现自动进排油。
|  |  |  | 电极材料 | 要求 | 宜采用热膨胀小、加工光洁度高的不锈钢，有效测量面粗糙度优于Ra0.16µm。
|  |  |  | 支撑电极的绝缘材料 | 要求 | 应具有较好机械强度、低介质损耗因数，并具有耐热、不吸油、不吸水和良好的化学稳定性(如聚四氟乙烯、石英或高频陶瓷)。
|  |  |  | 电极杯的控温 | 要求 | 常温～120℃，精度±1℃。
|  | 试剂与材料要求 | 包含 | 溶剂 | 要求 | 溶剂汽油。 | c)： d)： e)：
|  |  |  | 石油醚 | 要求 | 分析纯，60℃～90℃。
|  |  |  | 正庚烷 | 要求 | 分析纯。
|  |  |  | 磷酸三钠 | 要求 | 分析纯。
|  |  |  | 水 | 要求 | 去离子水。
| 准备工作 | 环境、人员、仪器准备 | 检查环境、人员、仪器满足检测要求。
| 电极杯的准备 | 新使用、长期不用或污染的电极杯应进行解体清洗： a)拆洗电极杯：卸下电极杯各部件，各部件先用溶剂汽油(石油醚或正庚烷)清洗，再用洗涤剂洗涤(或在5％～10％的磷酸三钠溶液中煮沸5min)，然后用自来水冲洗至中性，最后用去离子水洗涤2～3次。 b)干燥电极杯：因电极杯某些材料可能会老化，在加热105～110℃的烘箱中充分烘干且不超过120min，干燥时间取决于整个试验池的结构，但通常用60～120min已足够除去任何水分，取出放入玻璃干燥器中冷却至室温(操作时不可直接与手接触，应戴洁净布手套)。 c)装配电极杯：按拆卸时相反次序装配好内电极，再将内电极置于外电极杯中。 d)检查电极杯：确认电极杯空杯电容测量值与标称值在制造厂允许的范围内。
| 方法概述 | 采用高压电桥配以专用油杯在工频电压下进行绝缘油的介质损耗因数测定。介质损耗因数又称介质损耗正切。在交变电场的作用下，电介质内流过的电流可分为两部分，一是无能量损耗的无功电容电流IC，二是有能量损耗的有功电流IR，其合成电流I，I与电压U的相位差非90°，而是比90°小δ角，此δ角称为介质损耗角，损耗角的正切值就是介质损耗因数。
| 步骤 | a)用洁净的500mL磨口具塞试剂瓶，从设备下部取样口采样500mL。 b)开启仪器，确认仪器正常。设置测试温度为90℃。 c)用试油冲洗电极杯3次。 d)将适量试样缓慢注入到清洗过的测试电极杯中，注意防止夹带气泡。 e)对测试电极杯进行加热，升温至90℃士1℃时，即进行加压、测量，记录试验结果。 f)排空电极杯，注入相同试油进行平行试验，记录平行试验结果。 g)精密度 :两次测得的tanδ值之差应不大于0.0001加2个值中较大的25%。 h)试验结果：以2次有效测量值的平均值作为试样的介质损耗因数(tanδ)。
| 注意事项 | a)在温度达到试验温度的±1℃时，应在10min内开始测量损耗因数。 b)电极工作面的光洁度应达到△9，如发现表面呈暗色时，必须重新抛光。 c)各电极应保持同心，各间隙的距离要均匀。 d)注入电极杯内的试油，应无气泡及其他杂质。 e)当电极杯不用时，应用清洁的绝缘油充满试验池后保存起来。 f)不经常使用电极杯时，则应将其清洗、干燥并装配好，存放在干燥无尘的容器里。 g)测量电极与保护电极间的绝缘电阻，应为测量设备绝缘电阻的100倍以上，各芯线与屏蔽间的绝缘电阻，一般应大于50～100兆欧。 h)不要用手直接接触电极或绝缘表面，并将装配好的电极杯放到比规定的试验温度高5～10℃的加热箱里。
| 验收要求 | a)检查试验数据与试验记录是否完整、正确。 b)恢复试验仪器设备到检测前状态。
| 包含 | 数据分析和处理 | 包含 | a) 绝缘油介质损耗因数检测值满足下列标准时，认为检测合格。 500 kV～1000kV：tanδ≤0.02； 330kV及以下：tanδ≤0.04。 b)绝缘油介质损耗因数试验值达不到规定要求时，应进行处理或更换新油。
|  | 检测报告 | 处理原则 | 检测结束后，应15个工作日内将检测报告整理完毕并录入PMS系统，检测报告格式见附录A。
|  | 附录A | 包含 | A.1 绝缘油绝缘油介质损耗因数检测报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行）第56分册 绝缘油介质损耗因数检测细则 | 相关知识 | 电极杯的准备
检测数据分析和处理
| 起草单位 | 国网青海电力
| 起草人 | 路自强
郑勇
李后顺
于鑫龙
赵德祥
田生祥
杨放南
王安定