## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
绝缘油含气量检测 | 环境要求 | 除非另有规定，检测均在当地大气条件下进行，且检测期间，大气环境条件应相对稳定。 a)取样应在良好的天气下进行。 b)环境温度不宜低于5℃。 c)环境相对湿度不大于80%。
| 包含 | 待试样品 | 要求 | a)用洁净的100ml玻璃注射器（经检验，密封性合格），从设备下部取样口全密封采样50ml~100ml。 b)油样在运输、保管过程中要注意样品的防尘、防震、避光和干燥等。油样的保存不得超过4天。
| 人员要求 | 检测人员需具备如下基本知识与能力： a)熟悉绝缘油含气量检测技术的基本原理、分析方法。 b)了解绝缘油含气量检测仪的技术参数和性能。 c)掌握绝缘油含气量检测仪的操作方法和影响因素。 d)了解被测样品取样、运输及保存基本要求。 e)熟悉电力生产和化学相关安全管理规定。 f)经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a)执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》相关要求。 b)现场取样至少由2人进行。 c)应在良好的天气下进行取样工作。 d)按照化学药品安全使用规定进行操作，注意防火防毒。 e)测试仪器确保良好接地。
| 仪器要求 | 检测系统&绝缘油中含气量检测系统一般由脱气装置、气相色谱仪、记录装置等组成。 | 技术指标 | a)测量对象：O2、N2、H2、CO、CO2、烃类。 b)最小检测浓度：O2≤50L/L；N2≤50L/L；H2≤5L/L；CO≤25L/L；CO2≤25L/L；烃类≤1L/L。
|  |  | 包含 | 气相色谱仪 | a)气相色谱仪应具备热导检测器、氢焰离子化检测器及镍触媒转化炉。 b)色谱柱对所检测组分的分离度应满足定量分析要求。
|  |  |  | 脱气装置 | 从油中脱出溶解气体的仪器，可选用恒温定时振荡器或自动顶空进样器。 a)恒温定时振荡器： 往复振荡频率：275次/min±5次/min； 振幅：35mm±3mm； 控温精确度：±0.3℃； 定时精确度：±2min。 b)自动顶空进样器：具备机械振荡、温度控制、压力调节和自动定量进样功能，并应在一定时间内使各溶解气体组分在两相间达到平衡。
| 准备工作 | 环境、人员、仪器准备 | 检查环境、人员、仪器满足试验要求。
| 材料要求 | a)玻璃注射器：100mL、10mL、5mL、1mL医用或专用玻璃注射器，气密性应良好，芯塞灵活无卡涩，刻度应经重量法校正合格。 b)不锈钢针头：牙科5号针头（机械振荡方法专用）、双针头、18G1号针头（自动顶空进样方法专用）。 c)橡胶封帽：弹性好，不透气。 d)顶空进样瓶：自动顶空进样方法专用，容量为20mL专用自动顶空进样瓶，配备穿孔铝帽和聚四氟乙烯垫。刻度和准确体积应用重量法进行校正合格。 e)标准气体：采用二级标准物质，具有组分浓度含量、检验合格证及有效使用日期。 f)其它气体：高纯氩气的纯度不小于99.99%；高纯氢气的纯度不小于99.99%；压缩空气或合成空气纯净无油。
| 步骤 | 脱气 | 包含 | 机械振荡脱气法& a)将采集的100mL注射器A中油样准确调整至 40.0mL，用橡胶封帽将注射器出口密封。 b)用高纯氩气清洗10mL注射器B至少3次后，抽取10mL高纯氩气，通过橡胶封帽缓慢注入有试油的注射器A内。 c)将注射器A放入恒温定时振荡器内，注射器头部高于尾部约5º，且注射器出口在下部。在50℃下连续振荡20min，静置10min。 d)取一支5mL玻璃注射器C，用高纯氩气清洗3次，再用试油清洗1～2次，吸入约0.5mL试油， 戴上橡胶封帽，插入双头针头，使针头垂直向上，将注射器中的气体慢慢排出，使试油充满注射器C的缝隙而不致残留空气。 e)将注射器A从脱气装置中取出，立即将其中的平衡气体通过双头针头转移到注射器C中，室温下放置2min，准确记录其体积（Vg），以备分析用。
|  |  | 包含 | 自动顶空脱气法& a)用压盖器将顶空瓶用穿孔铝帽和聚四氟乙烯垫密封。 b)将两个18G1的针头插入顶空瓶隔垫边缘的不同位置，一个进气，一个出气，进气针头宜靠近瓶底。用2L/min的氩气吹扫顶空瓶至少3min，顶空瓶内应不含空气。 c)用注射器往顶空瓶迅速准确注入试油10mL，立即拔出针头，将顶空瓶放置在顶空进样器中进行脱气，以备分析用。
|  | 样品分析 | 包含 | 仪器的标定& 每次试验前均应进行仪器标定，标定方法如下： a）机械振荡脱气法 准确抽取1mL（或0.5mL)标准气体，在气相色谱仪稳定的情况下进样。 b）自动顶空进样法 将3.2.1.2 b处理完后的顶空瓶，继续使用2L/min的标准气体吹扫3min，立即拔掉针头，将顶空瓶放在顶空进样器中。至少重复操作2次，用两次峰高或峰面积的平均值或进行计算。
|  |  | 包含 | 检测分析 a）机械振荡法& 用高纯氩气冲洗1mL注射器D3次，然后从注射器C中准确抽取样品气1mL（或0.5mL)，进行分析，重复操作2次，用2次峰高或峰面积的平均值或进行计算。 b）自动顶空进样法& 自动顶空进样器准确进样1mL（或0.5mL)，进行分析，重复操作2次，用2次峰高或峰面积的平均值或进行计算。
|  | 结果计算 | 包含 | 机械振荡法& a)样品气和油样体积的校正 按式（1）和式（2）将在室温，试验压力下平衡气体体积Vg和试油体积VL分别校正为50℃、试验压力下的体积： （1） 式中：——50℃、试验压力下平衡气体体积，mL； ——室温t试验压力下平衡气体体积，mL； t——试验时的室温，℃。 （2） 式中：——50℃时，平衡条件下油样的体积，mL； ——室温t时所取油样体积，mL； 0.0008——油的热膨胀系数，1/℃。 b)油样气体含量浓度的计算 按式（3）计算油中气体的浓度（一般计O2、N2、CO、CO2）： （3） 式中：——101.3kPa和273K（0℃）时，溶解气体组分i在油中的浓度，μL/L； ——气体组分i在标气中的浓度，μL/L； p——试验时的大气压力，kPa； 0.879——油样中溶解气体浓度从50℃校正到0℃时的温度校正系数； 101.3——标准大气压力，kPa； ——油样气体中i组分的平均峰面积，mm2； ——标准气体中i组分的平均峰面积，mm2； ——试验温度下，气液平衡后溶解气体组分的分配系数（见表2）； 和也可以用平均峰高和代替。 表2 矿物绝缘油中溶解气体组分分配系数K 气 体 GB/T 17623 50℃ IEC 60599 50℃ 氧（O2） 0.17 0.17 氮（N2） 0.09 0.09 一氧化碳（CO） 0.12 0.12 二氧化碳（CO2） 0.92 1.00 氢气（H2） 0.06 0.05 甲烷（CH4） 0.39 0.40 乙烷（C2H6） 2.30 1.80 乙烯（C2H4） 1.46 1.40 乙炔（C2H2） 1.02 0.90 对牌号或油种不明的油样，其溶解气体的分配系数不能确定时，可采用GB/T 17623附录C中的二次平衡测定法。 按式（4）计算油中含气量： （4） 式中：——油中含气量，%； ——油中溶解气体组分个数，一般指O2、N2、CO、CO2 4个组分。
自动顶空进样法& 用公式（5）和表2中的分配系数来计算。 （5） 式中：——油样中溶解气体组分的浓度，μL/L； ——平衡条件下油样的体积，mL； ——平衡条件下，溶解气体组分在气体中的浓度，μL/L； ——平衡条件下气体体积，mL； ——试验温度下，气、液平衡后溶解气体组分的分配系数。 在实验室压力p和温度t时得到的值，可根据公式（6）校正为101.3kPa和273K（0°C）时的值： （6） 式中：——101.3kPa和273K（0℃）时，溶解气体组分i在油中的浓度，μL/L。 按式（4）计算油中含气量。
精密度& 按下述规定判断测定结果的可靠性（95%的置信水平），取2次测定结果的算术平均值作为测定值。 a)2次测定结果的允许差值见精密图（m-r）。 b)2个实验室测定结果的允许差值见精密图（m-R）。 图1 精密度图
| 注意事项 | a)用注射器进行全密封取样、运输中，防止油样中出现气泡。 b)样品在运输、保管过程中要注意防尘、防震、避光和干燥等。 c)仪器较长时间不用再次使用时，应先用氩气冲洗管路，时间20min左右。 d)用注射器抽取被测气样时，应防止吸入绝缘油，造成色谱柱污染。
| 验收要求 | a)检查检测数据与检测记录是否完整、正确。 b)恢复检测仪器设备到检测前状态。
| 包含 | 数据分析与处理 | 处理原则 | 运行油中含气量不超过以下标准时，则检测合格。 a)变压器：750～1000kV，含气量≤2%；330～500kV，含气量≤3%。 b)电抗器：330～1000kV，含气量≤5%。 当油中含气量超过标准时，应进行真空脱气处理。
|  | 检测报告 | 处理原则 | 检测结束后，应在15个工作日内将检测报告整理完毕并录入PMS系统，检测报告格式见附录A。
|  | 附录A | 包含 | A.1 绝缘油含气量检测报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行）第57分册 绝缘油含气量检测细则（气相色谱法） | 相关知识 | 气路流程
机械振荡脱气法
自动顶空脱气法
| 起草单位 | 国网青海电力
| 起草人 | 路自强
郑勇
李玉海
王志惠
赵德祥
田生祥
杨放南
王安定