## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
绝缘油含气量检测 | 环境要求 | 除非另有规定，检测均在当地大气条件下进行，且检测期间，大气环境条件应相对稳定。 a)取样应在良好的天气下进行。 b)环境温度不宜低于5℃。 c)环境相对湿度不大于80%。
| 包含 | 待试样品 | 要求 | a)用洁净的100ml玻璃注射器（经检验，密封性合格），从设备下部取样口全密封采样50ml~100ml。 b)油样在运输、保管过程中要注意样品的防尘、防震、避光和干燥等，油样的保存不得超过4天。
| 人员要求 | 检测人员需具备如下基本知识与能力： a)熟悉绝缘油含气量检测技术的基本原理、分析方法。 b)了解绝缘油含气量检测仪的技术参数和性能。 c)掌握绝缘油含气量检测仪的操作方法和影响因素。 d)了解被测样品取样、运输及保存基本要求。 e)熟悉电力生产和化学相关安全管理规定。 f)经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a)执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》相关要求。 b)现场取样至少由2人进行。 c)应在良好的天气下进行取样工作。 d)按照化学药品安全使用规定进行操作，注意防火防毒。 e)测试仪器确保良好接地。
| 仪器要求 | 绝缘油中含气量（真空压差法）测试有A法和B法二种方法，可选其中任意一种方法。
|  | 包含 | A法（电子真空计法）& a)A法通常采用的金属容器结构和电子真空器件计量测定油中含气量的仪器组成方框图如图1。 图1 油中含气量测定仪组成方框图 b)仪器测量系统各部件（容器、阀体、管道等）在测试过程中，因承受高真空引起空气渗漏而造成含气量测定值偏大不大于0.1%。 c)测量单元电子真空计量器件采用绝压式微压传感器，量程为0 kPa~5kPa，计量精度优于0.5级。 d)脱气单元气液空间比大于5 倍，试油定量、脱气单元应有加热恒温装置（55℃-65℃），脱气室通过采用恰当方式（如喷雾、搅拌）能使试油迅速释放溶解气体。 e)脱气室容积占脱气系统总容积（包括脱气室、管道、阀体和测量元件容积）比例应大于95%。 f)仪器应具有密封性和准确性检验功能。
|  | 包含 | B法（U 形油柱压差计法）& a)B法通常采用的玻璃容器结构和 U 形油柱压差计计量测定油中含气量装置的结构示意图如图2。 图2 玻璃含气量测定装置结构示意图 b)装置的玻璃容器、旋塞、管路结构系统密封性应满足在绝对压力小于10Pa 真空下，系统真空保持10min ，真空度无明显变化。 c)脱气室应由耐热玻璃制成，具有标定刻度，分度值为1mL，并具有恒温加热装置，控温范围为室温~ 100℃，精度±2℃。 d)脱气室进油喷嘴能使试油呈分散状滴落在脱气室内壁上。 e)U 形油柱压差计由耐热玻璃制成，内装275 号硅油，标定分度值为1mm。 f)具有用来消除较高含水试油中水分所产生水蒸气压对测定结果影响的冷阱装置。
| 准备工作 | 环境、人员、仪器准备 | 要求 | 检查环境、人员、仪器满足试验要求。
|  | 材料的准备 | 包含 | A法（电子真空计法） | 包含 | 真空泵&绝对残压不大于100Pa。
[5 empty] | 包含 | 玻璃注射器&100mL、10mL、1mL、100μL专用玻璃注射器。
|  |  | 包含 | B法（U 形油柱压差计法） | 包含 | 真空泵&绝对残压不大于10Pa。
[5 empty] | 包含 | 100mL玻璃注射器
[5 empty] | 包含 | 高频电火花真空检测器
[5 empty] | 包含 | 表或计时器&精度0.1s。
[5 empty] | 包含 | 真空密封脂
[5 empty] | 包含 | 275号硅油
| 包含 | 检测原理&本方法的原理为使被测油样进入仪器脱气室内，在高真空下，使试油中的溶解气体迅速释放出来。根据试油进入脱气室前/后释放气体产生的压力差值，结合室温、试油量、脱气室容积、脱气室温度等参数计算出油中气体的含量，以标准状况下（101.3kPa/0℃）气体对试油的体积分数（%)表示被测油样中的含气量。
| 步骤 | A法（电子真空计法）&将仪器与真空泵连接，开启真空泵和仪器电源。 a)按仪器使用要求，设置仪器工作参数和计算参数。对仪器进行密封性检验（检查真空下空气的渗漏量）和准确性检验（考查注入一定量的气体后微压传感器的压力指示），并确认仪器正常； b)对“试油定量单元”和“脱气单元”进行预热，达到设置温度，进入仪器测试准备状态。 c)接上试油，用试油冲洗进油管路排除空气，并充满“试油定量单元”进行加热恒温，同时对脱气单元进行抽真空，到达设置恒温时间和真空度，喷入试油进行脱气，脱气结束后排除试油。 d)根据脱气前、后的压差和相关计算参数，按公式（1）计算油中含气量： G = 273×ΔP ×(V −VL ) ×100% （1） (273 +t) ×P0 ×VL×(1−0.0008×t) 式中： G ——油中含气量，%； ΔP ——脱气前、后微压传感器的压力指示差，Pa； V ——脱气单元总容积，mL； VL ——试油定量容积，mL； P0 ——标准状况下大气压，101.3kPa； t ——定量单元和脱气单元的恒温度，℃； 0.0008 ——油的热膨胀系数，1/℃。 如果被测试油中水分含量大于20mg/L，应考虑水分对含气量试验结果的影响，可用干燥洁净10mL 注射器从排油口收集适量已试样品进行微水分析，根据试油脱气前、后油中水分含量值，按公式（2） 对试验结果进行修正计算。 G' = G −0.00124×(C1 −C2 ) ×100% ……………………………………（2） 式中： G’——修正后油中含气量，%； G ——修正前油中含气量，%； C1、C2 ——脱气前、后试油的水分含量，mg/L； 0.00124 ——修正系数，L/mg。 e)进行平行试验，2次试验结果应满足精密度要求，否则应重复测试直至连续2次试验结果满足精密度要求为止。
B法（U形油柱压差计法）&a)接通恒温箱加热电源，将其升温至设定的测试温度(一般为20℃～40℃)并保持10 min～20min，使温度稳定。 b)开启真空泵，关闭旋塞#3、#5，开启旋塞#1（真空泵与测试仪接通）、#2、#4、#6 对脱气系统抽真空，同时用高频电火花真空检测器对系统进行真空度检测，当电火花呈现蓝紫色时，关闭旋塞#2、#4，保持10min，观察U形油柱压差计有否变化。在确认真空无明显变化时，即可对油样进行测试。当旋塞开闭卡涩或真空保持差时，应在旋塞芯处涂抹真空密封脂。 c)连接上样品油，关闭旋塞#6，开启旋塞#3，使被测油样充满旋塞#3 及进油管的空间，以除去此段管路中的空气或残油。 随后用样品油 5mL～10mL 冲洗脱气室内管壁后，关闭旋塞#3，并通过开启旋塞#2 排除冲洗油至储油瓶。 d)待油排尽后，开启旋塞#4、#6，对脱气系统真空进行检查，直至合格(火花呈蓝紫色)，则关闭旋塞#2、#4，然后通过控制旋塞#3的开度，使被测油样以每秒1滴～3滴的速度滴入，一般25mL油样以5min 滴完为宜（当测定低含气量油样，油中水分含量大于 25mg/L 时，应在冷阱内装入干冰制冷除湿）。 e)待进入脱气室被测试的油样量达25mL±5mL 后，关闭活塞#3。当脱气室内的进油口不再有油滴下时，立即读取U形管所示压差值，并同时记录脱气室的温度及室温。 f)开启旋塞#2、 #4 排除已试油，并对系统抽真空。 g)进行平行试验，2次试验结果应满足精密度要求，否则应重复测试直至连续2次试验结果满足精密度要求为止。 h)按下式计算油在101.3kPa、0℃时的含气量： (3) 式中：G ——油中含气量对油样体积的百分数，%； V ——脱气单元的总容积，mL； VL ——脱气室内油样的体积，mL； Vd ——脱气室的容积，mL； ΔP ——油中脱出气体产生的压差(用mm硅油柱表示)； t1 ——室温，℃； t2 ——脱气室温度，℃； 9482 ——275号硅油柱高度，mm ，相当于101.3kPa； i)以两次测定结果的算术平均值作为测定值。
重复性指标&A法（电子真空计法）的重复性指标应符合表1的要求。 表1 重复性指标 油中含气量（体积百分数）（%） 相对误差（%） < 1.0 10 1.0～3.0 6 > 3.0 3 B法（U 形油柱压差计法）方法的重复性指标应符合表2的要求。 表2 重复性指标 油中含气量（体积百分数）（%） 相对误差（%） < 1.0 10 1.0～3.0 5 > 3.0 3
| 注意事项 | a)用注射器全密封取样，且不能有气泡。 b)所有真空阀门要经常维护，确保严密性。 c)真空泵要经常维护，确保良好的抽真空性能。
| 验收要求 | a)检查检测数据与检测记录是否完整、正确。 b)恢复检测仪器设备到检测前状态。
| 包含 | 4数据分析与处理 | 处理原则 | 运行油中含气量不超过以下标准时，则检测合格。 a)变压器：750～1000kV，含气量≤2%；330～500kV，含气量≤3%。 b)电抗器：330～1000kV，含气量≤5%。 当油中含气量超过标准时，应进行真空脱气处理。
|  | 检测报告 | 处理原则 | 检测结束后，应在15个工作日内将检测报告整理完毕并录入PMS系统，检测报告格式见附录A。
|  | 附录A | 包含 | A.1 绝缘油含气量检测报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行）第58分册 绝缘油含气量检测细则（真空压差法） | 相关知识 | 绝缘油含气量检测
A法（电子真空计法）
B法（U 形油柱压差计法）
| 起草单位 | 国网青海电力
| 起草人 | 路自强
郑勇
李玉海
王志惠
赵德祥
田生祥
杨放南