## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
绝缘油水分检测 | 环境要求 | 除非另有规定，检测均在当地大气条件下进行，且检测期间，大气环境条件应相对稳定。 a)取样应在良好的天气下进行。 b)环境温度不宜低于5℃。 c)环境相对湿度不大于80%。
| 包含 | 待测样品 | 要求 | a)用洁净的20ml玻璃注射器（经检验，密封性合格），从设备下部取样口采样10ml~20ml。 b)油样在运输、保管过程中要注意样品的防尘、防震、避光和干燥等，油样保存应不超过7天。
| 人员要求 | 进行绝缘油水分测量的人员应具备如下条件: a)熟悉库仑法绝缘油水分测试的基本原理和技术标准。 b)了解库仑法绝缘油水分仪测量的技术参数和性能。 c)掌握绝缘油水分测试操作方法和影响因素。 d)了解被测样品取样、运输及保存基本要求。 e)熟悉电力生产和化学相关安全管理规定。 f)经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a)执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》相关要求。 b)现场取样至少由2人进行。 c)应在良好的天气下进行取样工作。 d)按照化学药品安全使用规定进行操作，注意防火防毒。 e)绝缘油水分测试及电解液更换均应在通风橱中进行。 f)测试仪器确保良好接地。
| 仪器要求 | 主要仪器设备 | 包含 | 微水库仑分析仪 | 要求 | 测定范围 1μg—100mg。
|  |  |  | 灵敏度 | 要求 | 不大于0.1μg。
|  | 试剂与材料 | 包含 | 电解液 | 要求 | 有吡啶或无吡啶的电解液均可使用。
|  |  |  | 含水标样 | 要求 | 应由国家计量部门授权的单位配制，具有水分浓度含量、检验合格证及有效使用期。
|  |  |  | 注射器 | 要求 | 0.5μL，50μL；0.25mL，1mL，2mL，5mL，25mL，50mL。
| 准备工作 | 检查环境、人员、仪器满足检测要求。
| 检测方法 | 其原理系基于有水时，碘被二氧化硫还原，在吡啶和甲醇存在的情况下，生成氢碘酸吡啶和甲基硫酸氢吡啶。反应式如下： H20+I2+S02+3C5H5N→ 2 C5H5N•HI+ C5H5N•SO3 C5H5N•SO3+ CH30H→ C5H5NH•S04•CH3 在电解过程中，电极反应如下： 阳极：2I--2e→I2 阴极：2H++2e→ H2↑ I2+2e→2I- 产生的碘又与试油中的水分反应生成氢碘酸，直至全部水分反应完毕为止，反应终点用一对铂电极所组成的检测单元指示。在整个过程中，二氧化硫有所消耗，其消耗量与水的摩尔数相等。 依据法拉第电解定律，电解所用的电量与碘的物质的量成正比，即电解lmol碘，消耗lmol水，需要2倍的96493C电量。计算式如下： = 即 (1) 式中：W——试油中的水分，μg Q——电解电量，mC； 18——水的分子量。
| 步骤 | a)按仪器说明书调试仪器。 b)开动电磁搅拌器，开始电解电解池中所存在的残余水分。若电解液碘过量，用0.5μL微量注射器注入适量纯水，此时电解液颜色逐渐变浅，最后呈黄色进行电解。 c)当电解液达到滴定终点，按下启动钮，用注射器量取一定量已知含水量的标样或用0.5μL注射器量取0.5μL纯水，通过电解池上部的进样口注入电解池，进行仪器标定。仪器显示水的微克数与标准值的相对误差不应超过±5％，当连续3次标定均达要求值，才能认为仪器调整完毕。超出此范围，应更换电解液。 d)当电解液难以达到滴定终点时，应先关闭搅拌器、停止滴定，拿起电解池，摇动数次，再重新开始搅拌、滴定，使周围壁上的水分充分电解，可以如此反复几次，以便尽快达到终点。如果还是难以达到要求，应更换电解液。再按步骤c)测试。 e)仪器调整平衡后，用注射器量取试油，排掉，冲洗3次，最后量取lmL试油（根据试油含水量高低，调整进样量的大小）。 f)按启动钮，试油通过电解池上部的进样口注入电解池。仪器自动电解至终点，记下显示数字。同一试验至少重复操作2次以上，取平均值。 g)根据被测试油的进样体积,按公式（2）计算出水分含量： （2） 式中：W——被测试油中的水分，μg； V——被测试油的进样体积，mL； X——样品中的水分含量，mg/L 。 h)精密度要求： 2次平行测试结果的差值不得超过下列数值 试油含水范围（mg/L） 允许差（mg/L） 10以下 2 10~20 3 21~40 4 大于41 10% i)测试结果： 取2次平行试验结果的算术平均值为测定值。
| 注意事项 | a)应使用厂家提供的和微水仪配套的电解液，电解液应放在阴凉、干燥、暗处保存，温度不宜高于20℃。 b)当注入的油样达到一定数量后，电解液会呈现浑浊状态，如还要继续进样，应用标样标定，符合规定后，方可继续使用，否则应更换电解液。 c)测定油中水分时，应注意电解液和试样密封性，在测试过程中不要让大气中的潮气侵入试样中。 d)当阴极室出现黑色沉淀后，应将电极取出，用相关溶剂清洗后使用。 e)电解池进样口应密封良好，定期检查并更换硅胶。油样保存应不超过7天。 f)标定时不得将注射器针尖插入液面下方，防止将针尖内部的水分也带入电解液中，造成标定较大偏差。
| 验收要求 | a)检查检测数据与试验记录是否完整、正确。 b)恢复检测仪器设备到试验前状态。
| 包含 | 数据分析与处理 | 处理原则 | 330kV及以上设备绝缘油水分不超过15mg/L，220kV设备水分不超过25mg/L，110（66）kV及以下设备水分不超过35mg/L，则认为合格。当油中水分含量超过标准时，应进行真空脱水处理。
| 包含 | 检测报告 | 处理原则 | 检测结束后，应在15个工作日内将检测报告整理完毕并录入PMS系统，报告格式见附录A。
|  | 附录A | 包含 | A.1 绝缘油水分检测报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行）第59分册 绝缘油水分检测细则（库仑法） | 相关知识 | 检测数据分析与处理
绝缘油水分检测
| 起草单位 | 国网青海电力
| 起草人 | 路自强
郑勇
周尚虎
陈文强
赵德祥
田生祥
杨放南
王安定