## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
绝缘油界面张力检测 | 环境要求 | 除非另有规定，检测均在当地大气条件下进行，且检测期间，大气环境条件应相对稳定。 a)取样应在良好的天气下进行。 b)环境温度不宜低于5℃。 c)环境相对湿度不大于80%。 d)界面张力仪应安放在无振动、平稳坚固的实验台上。 e)界面张力仪放置不受日光直接照射、无大的空气流动、无腐蚀性气体。
| 包含 | 待测样品 | 要求 | a)用洁净、干燥的500mL磨口具塞试剂瓶，从设备下部取样口采样500mL。 b)油样在运输、保管过程中要注意样品的防尘、防震、避光和干燥等。
| 人员要求 | 试验人员需具备如下基本知识与能力： a)熟悉绝缘油界面张力测试技术的基本原理和标准。 b)了解绝缘油界面张力仪的技术参数和性能。 c)掌握绝缘油界面张力仪操作方法和影响因素。 d)了解被测样品取样、运输及保存基本要求。 e)熟悉电力生产和化学相关安全管理规定。 f)经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a)执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》相关要求。 b)现场取样至少由2人进行。 c)应在良好的天气下进行取样工作。 d)按照化学药品安全使用规定进行操作，注意防火防毒。 e)测试仪器确保良好接地。
| 仪器要求 | 主要仪器设备要求 | 包含 | 测量范围 | 要求 | 2mN/m~100 mN/m。
|  |  |  | 仪器标定 | 要求 | 多点等间隔砝码标定。
|  |  |  | 灵敏度 | 要求 | 0.1 mN/m。
|  |  |  | 分辨率 | 要求 | 0.1 mN/m。
|  |  |  | 铂圆环 | 要求 | 周长为40～60毫米。
|  |  |  | 试样杯 | 要求 | 直径不小于45毫米的玻璃烧杯或圆柱形器皿。
|  | 试剂与材料要求 | 包含 | 石油醚（分析纯）、丁酮（分析纯）、铬酸洗液
|  |  | 包含 | 蒸馏水或去离子水
|  |  | 包含 | 酒精灯、漏斗
|  |  | 包含 | 中速滤纸：直径为150mm
| 准备工作 | 环境、人员、仪器准备 | 要求 | 检查环境、人员、仪器满足检测要求，在无尘室进行。
|  | 仪器的准备 | 要求 | a)按照制造厂规定方法，用砝码校正界面张力仪，调节张力仪的零点。 b)使圆环每一部分都在同一平面上。 c)所有玻璃器皿依次用石油醚、丁酮、蒸馏水清洗干净，再用热的铬酸洗液浸洗，以除去油污，最后用水及蒸馏水冲洗干净。如果试样杯不立即使用，应将试样杯倒放于一块清洁布上沥干。 d)先在石油醚中清洗铂丝圆环，接着用丁酮漂洗，然后在酒精灯的氧化焰中加热，使铂丝圆环发红。
| 检测原理 | 用一个水平的铂丝测量环从水油界面将铂丝圆环向上拉，通过测量拉脱铂丝圆环所需力的方式来实现绝缘油界面张力测量。把所测得力乘一个与所用的力、油和水的密度以及圆环和铂丝直径有关的校正系数，计算出绝缘油界面张力。
| 步骤 | a)如果样品中悬浮物较多，用直径为150毫米的中速滤纸过滤试样，每过滤约25毫升试样后应更换一次滤纸。 b)测定试样在25℃的密度，准确至0.001克/毫升。 c)按仪器操作说明书，启动仪器，把50～75毫升25±1℃的蒸馏水倒入清洗过的试样杯中，将试样杯放到界面张力仪的试样座上，把清洗过的圆环悬挂在界面张力仪上。升高可调节的试样座，使圆环浸入试样杯中心处的水中，目测至水下深度不超过6毫米为止。 d)慢慢降低试样座，增加圆环系统的扭矩，以保持扭力臂在零点位置，当附着在环上的水膜接近破裂点时，应慢慢地进行调节，以保证水膜破裂时扭力臂仍在零点位置。当圆环拉脱时读出刻度数值，使用水和空气密度差(ρ0一ρ1) = 0.997克/毫升这个值计算水的表面张力，计算结果应为 71～72毫牛顿/米。如果低于这个计算值，可能是由于界面张力仪调节不当或容器不净所致，应重新调节界面张力仪，清洗圆环和用热的铬酸洗液浸洗试样杯，然后重新测定。若测得结果仍较低，就要进一步提纯蒸馏水(例如:用碱性高锰酸钾溶液将蒸馏水重新蒸馏)。 e)用蒸馏水测得准确结果后，将界面张力仪的刻度盘指针调回零点，升高可调节的试样座，使圆环浸入蒸馏水中的5毫米深度，在蒸馏水上慢慢倒入已调至25±1℃过滤后试样至约10毫米高 度，注意不要使圆环触及油一水界面。 f)让油一水界面保持30±1 秒，然后慢慢降低试样座，增加圆环系统的扭矩，以保持扭力臂在零点。当附着在圆环上水膜接近破裂点时，扭力臂仍在零点上。上述这些操作，即圆环从界面提出来的时间应尽可能地接近30秒。当接近破裂点时，应很缓慢地调节界面张力仪，因为液膜破裂通常是缓慢的，如果调节太快则可能产生滞后现象使结果偏高。从试样倒入试样杯，至油膜破裂全部操作时间大约60秒钟。记下圆环从界面拉脱时的刻度盘读数。 g)结果计算： 试样的界面张力σ(mN/m)按σ=MF公式计算； F=0.7250＋； P=0.04534－ 式中：M---膜破裂时刻度盘读数，mN/m； F---系数； ρ0---水在25℃时的密度，g/mL； ρ1---试样在25℃时的密度，g/mL； P----常数； rw---铂丝的半径，mm； rr---铂丝环的半径，mm。 h)精密度要求： 重复性：同一操作者重复测定的2个结果之差，不应该超过平均值的2%。 再现性：2个实验室对同一样品的测定结果之差，不应该超过平均值的5%。 i)试验结果： 取重复测定2个结果的算术平均值，作为试样的界面张力值。
| 注意事项 | a)试验前应将铂环和试验杯按要求清洗干净。 b)在测量水的表面张力时，应保证铂环侵入水中不少于5mm深，在进行油—水界面张力测量时，加在水面上的油样不小于10mm的厚度。 c)为防止试验中存在杂质对试验造成影响，试样应按规定预先进行过滤，试验用水采用去离子水或纯净蒸馏水。 d)试验室无恒温条件，可在（25±5）℃范围内进行试验，但是仲裁试验仍应以25℃为准。 仪器安放在平稳固定的台面上，不宜随意挪动。
| 验收要求 | a)检查检测数据与检测记录是否完整、正确。 b)恢复检测仪器设备到检测前状态。
| 包含 | 数据分析和处理 | 处理原则 | a)运行油不低于19 mN/m，则认为试验合格。 界面张力低于标准值时，应进行再生处理或更换新油。
|  | 检测报告 | 处理原则 | 检测结束后，应在15个工作日内将检测报告整理完毕并录入PMS系统，报告格式见附录A。
|  | 附录A | 包含 | A.1 绝缘油界面张力检测报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行）第60册 绝缘油界面张力检测细则 | 相关知识 | 仪器设备要求
试剂与材料要求
绝缘油界面张力检测
| 起草单位 | 国网青海电力
| 起草人 | 郑勇
路自强
周尚虎
陈文强
赵德祥
田生祥
杨放南
王安定