## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
绝缘油中T501抗氧化剂含量检测（液相色谱法） | 环境要求 | 除非另有规定，检测均在当地大气条件下进行，且检测期间，大气环境条件应相对稳定。 a) 取样应在良好的天气下进行。 b) 环境温度不宜低于5℃。 c) 环境相对湿度不大于80%。 d) 适合仪器操作的通风柜。
| 包含 | 待试样品 | 要求 | a) 用洁净的500mL磨口具塞试剂瓶，从设备下部取样口采样500mL。 b) 油样在运输、保管过程中要注意样品的防尘、防震、避光和干燥等。
| 人员要求 | 试验人员需具备如下基本知识与能力： a) 熟悉绝缘油抗氧化剂含量检测技术的基本原理和标准。 b) 了解液相色谱仪的技术参数和性能。 c) 掌握绝缘油抗氧化剂含量检测的操作方法和影响因素。 d) 了解被测样品取样基本要求。 e) 熟悉电力生产和化学相关安全管理规定。 f) 经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a) 执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》相关要求。 b) 现场取样至少由2人进行。 c) 应在良好的天气下进行取样工作。 d) 按照化学药品安全使用规定进行操作，注意防火防毒。 e) 测试仪器确保良好接地。
| 仪器要求 | 主要仪器设备 | 包含 | 高效液相色谱仪&符合下列条件：双泵或单泵系统； C18液相色谱柱，柱长150 mm； 能检测紫外线(UV)光谱的UV检测器。
数据采集系统&宜使用色谱数据工作站或色谱数据处理机。
声波发生器或在线脱气装置&用于去除流动相中的气泡。
机械振荡器&往复振荡频率270次/min～280次/min，振幅35 mm，可采用GB/T 17623方法中脱气用的振荡仪。
试验室用的高速离心机&转速：0 r/min～4000 r/min
分析天平&精度为0.0001g
玻璃注射器&5 mL
微量注射器&25µL
具塞比色管&10 mL
移液管&1.00 mL
搅拌器
|  | 试剂与材料 | 包含 | 水&去离子水
硫酸&密度1.84 g/cm3，98%，分析纯
甲醇&色谱纯
2，6二叔丁基对甲酚&化学纯
干燥白土&细度小于200目的白土约500 g，在120℃下烘干1 h，保存于干燥器内
| 准备工作 | 环境、人员、仪器准备 | 要求 | 检查环境、人员、仪器满足检测要求。
|  | 基础油的制备 | 要求 | 取变压器油1kg，加100g浓硫酸，边加边搅拌20 min，然后加入10g～20g干燥白土，继续搅拌10min，沉淀后倾出澄清油。酸、白土处理应进行两次。将第二次处理后的澄清油加热至70℃～80℃，再加入100g～l50g的干燥白土，搅拌20 min，沉淀后倾出澄清油。如此再重复处理一次，沉淀后过滤。
|  | 基础油中T501检查 | 要求 | 制T501 含量为0.20%的甲醇溶液，按3.2.3中b)进行分析，得到T501 峰的保留时间；待检查的油样按3.2.3中a)和b)的步骤进行萃取和分析，检查得到的色谱图，若在T 501 峰的保留时间处没有出峰，则认为该油样不含 T501。否则，再进行酸白土处理，直至将 T501脱干净为止。
|  | T 501 的标准油的配制 | 要求 | 准确称取T501抗氧化剂0.3g(称准至0.0001 g)，加热至不高于70℃的条件下，溶于99.70g基础油中制成含0.300% T501 的标准油。此油避光保存于棕色瓶中，可以使用3个月。
| 方法 | 以甲醇为萃取剂，富集油中的T501，用高效液相色谱仪分析溶解在萃取液中的T501含量，从而实现对油中T501的定量测定。
| 步骤 | 仪器调整 | 要求 | 按照液相色谱仪的使用说明，调节液相色谱仪，建立下列工作状况： a) 流动相： 甲醇：水=82:18～87:13 (体积比)。 b) 流量：0.5 mL/min～1.0 mL/min。 c) 柱温：40℃。 d) 进样量：25µL。 e) UV检测器选择275 nm波长进行检测。
|  | 仪器的标定 | 要求 | 当液相色谱仪和检测器进入工作状况后，称取9.0g(准确至0.0001g) 含0.300% T501的标准油 (Ws)，按油样测试的a)步骤进行萃取，用25µL微量注射器准确吸取甲醇萃取液25µL进样分析，得到T501在检测器的响应值R’s，(峰面积或峰高)。至少重复操作两次，取平均值Rs。
|  | 油样测试 |  | a) 油样的萃取:油样按GB/T 7597规定的方法采集。称取9.0g±0.2g(准确至0.0001g)的被测油样于10mL具塞比色管中，用移液管移取1.00 mL甲醇加到比色管中，塞紧管塞，用力摇动使之混匀，水平放在振荡器上，常温振荡15min。将比色管置于高速离心机内旋转(宜选用转速2000 r/min)10min，使油与甲醇分层。上层的甲醇萃取液作为分析用样。 b) 萃取液的分析:用25µL微量注射器准确吸取萃取液25µL进样分析，得到样品中T501在检测器的响应值R’t，(峰面积或峰高)，此操作至少重复2次，取平均值Rt。典型的色谱图见图1。 图1 萃取液分析的液相色谱图 c) 当一个油样分析完成后，将流动相改为纯甲醇，并加大流速冲洗，直至色谱柱中不含残留物，然后再进行下一个油样的分析。
结果计算&T501抗氧化剂含量按下式计算：
|  | 精密度 | 要求 | a) 重复性r为0.030％。 b) 再现性R为0.056％。
|  | 检测结果 | 要求 | 取2次平行检测结果的算术平均值为测定值。
| 注意事项 | a) 当遇到T501峰分离不好，可通过调整流动相甲醇和水的比例得到改善。流动相比例改变后，应重新用标油标定仪器。 b) 检测时，流动相应经微孔过滤和脱气处理后使用。 c) 试验时，应经常检查液相色谱仪的泵、进样口和管路是否存在泄漏，发现泄漏应进行处理，再重新检测。 d) 萃取时比色管塞要塞紧，振荡萃取结束后，应检查比色管口是否泄漏，如有应重新取油样进行萃取。 e) 配置标准油样的基础油品种，要与被测试油样尽可能相同。
| 验收要求 | a) 检查检测数据与检测记录是否完整、正确。 b) 恢复检测仪器设备到检测前状态。
| 包含 | 数据分析和处理 | 处理原则 | 抗氧化剂含量不低于0.1%，则认为试验合格。当低于标准时，应进行补加。补加时油的pH值不应低于5.0。
|  | 检测报告 | 处理原则 | 检测结束后，应在15个工作日内将检测报告整理完毕并录入PMS系统，报告格式见附录A。

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第61分册 绝缘油中T501抗氧化剂含量检测细则（液相色谱法） | 相关知识点 | 主要仪器设备
试剂与材料
环境、人员、仪器准备
基础油的制备
基础油中T501检查
T 501 的标准油的配制
以甲醇为萃取剂，富集油中的T501，用高效液相色谱仪分析溶解在萃取液中的T501含量，从而实现对油中T501的定量测定。
仪器调整
仪器的标定
油样测试
结果计算&T501抗氧化剂含量按下式计算：
精密度
检测结果
数据分析和处理
检测报告
| 起草单位 | 国网青海电力
| 起草人 | 郑勇
路自强
冯超
康钧
赵德祥
田生祥
杨放南
王安定