## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
绝缘油中T501抗氧化剂含量检测 | 环境要求 | 除非另有规定，检测均在当地大气条件下进行，且检测期间，大气环境条件应相对稳定。 a) 取样应在良好的天气下进行。 b) 环境温度不宜低于5℃。 c) 环境相对湿度不大于80%。
| 包含 | 待试样品 | 要求 | a) 用洁净的500mL磨口具塞试剂瓶，从设备下部取样口采样500mL。 b) 油样在运输、保管过程中要注意样品的防尘、防震、避光和干燥等。
| 人员要求 | 试验人员需具备如下基本知识与能力： a) 熟悉绝缘油抗氧化剂含量检测技术的基本原理和标准。 b) 了解红外光谱仪的技术参数和性能。 c) 掌握绝缘油抗氧化剂含量检测操作方法和影响因素。 d) 了解被测样品取样基本要求。 e) 熟悉电力生产和化学相关安全管理规定。 f) 经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a) 执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》相关要求。 b) 现场取样至少由2人进行。 c) 应在良好的天气下进行取样工作。 d) 按照化学药品安全使用规定进行操作，注意防火防毒。 e) 测试仪器确保良好接地。
| 仪器要求 | 主要仪器设备 | 包含 | 红外分光光度计&波长涵盖3800cm-1～3500cm-1，分辨率不低于4cm-1。
液体吸收池&在3800cm-1～3500cm-1范围内透明、具有无选择性吸收的任何材料的池窗(常用池窗有KBr，NaCl)、光程长0.3mm～1.0mm（也可根据不同的仪器状况，选择合适程长)的吸收池。
吸耳球
玻璃注射器&1mL～2mL
搅拌器
分析天平&精度为0.0001g
|  | 试剂与材料 | 包含 | 四氯化碳&分析纯。
浓硫酸&密度1.84g/cm3，98%，分析纯。
2，6二叔丁基对甲酚&化学纯。
干燥白土&细度小于200目的白土约500g，在120℃下烘干1h，保存于干燥器内。
| 准备工作 | 环境、人员、仪器准备 | 要求 | 检查环境、人员、仪器满足检测要求。
|  | 基础油的制备 | 要求 | 取变压器油1kg，加100g浓硫酸，边加边搅拌20min，然后加入10g～20g干燥白土，继续搅拌10min，沉淀后倾出澄清油。酸、白土处理应进行2次。将第二次处理后的澄清油加热至70℃～80℃，再加入100g～l50g的干燥白土，搅拌20min，沉淀后倾出澄清油。如此再重复处理一次，沉淀后过滤。
|  | 基础油中T501检查 | 要求 | 将两次加热加白土处理所得澄清油缓慢注满液体吸收池，按照3.2.2 b)项进行测试，若在3650 cm-1处没有吸收峰，则认为T501已脱干净。所得澄清油即为基础油。否则，再进行酸白土处理，直至将 T501脱干净为止。
|  | 标准油的配制 | 要求 | 称取 T501抗氧化剂1 g(称准至0.0001 g)，加热至不高于70℃的条件下，溶于199 g基础油中，此油 T501含量为0.50%。再分别称取此油4.0g，8.0g，12.0g，16.0g，溶于16.0g，12.0g，8.0g，4.0g基础油中，按顺序 T501含量为0.1%，0.2%，0.3%，0.4%。
| 方法 | 利用变压器油中由于添加了T501抗氧化剂后在3650 cm-1(2.74µm)波数处出现酚羟基伸缩振动吸收峰，该吸收峰的吸光度与T501浓度成正比关系，通过绘制标准曲线，从而求出其在油样中的质量百分含量。
| 步骤 | 仪器调整 | 要求 | 按照仪器说明书的要求，将红外光谱仪调整至最佳状态。
|  | 标准曲线绘制 | 要求 | a)用1mL～2mL的玻璃注射器，抽取标准油样，缓慢地注满液体吸收池。 b)将注满标准油的液体吸收池放在红外分光光度计的吸收池架上，记录3800cm-1～3500cm-1段的红外光谱图(见图1)，重复扫描3次。取3次测定结果的算术平均值作为测定结果。若3次扫描示值计算得到的吸光度A的最高值和最低值之差大于0.010时，则需重新测定。 c)记录完谱图后，将液体吸收池从吸收池架上取下，用吸耳球将吸收池中的油样吹出，并用四氯化碳溶剂将吸收池清洗干净。 d)按 b)中的操作步骤分别测定含有0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5% T501的标准油的红外光谱谱图。 e)吸光度谱图：读取在3800cm-1～3500cm-1处吸收峰的最大吸光度值A1(精确到0.0001)，并以该谱图上相邻两峰谷的公切线作为该吸收峰的基线，过A1点且垂直于吸收线作一直线，与基线相交的点即为A0。 f)取2次平行试验结果的吸光度的算术平均值作为标准油样的A值。 g)用A值对T501重量百分含量绘制标准曲线，见图2。
|  | 油样检测 | 要求 | a) 用1mL～2mL玻璃注射器抽取油样，缓慢地注入与绘制标准曲线所用的同一个液体吸收池中。 b) 在与绘制标准曲线完全相同的仪器条件下，按3.2.2b）的操作步骤测定油样的吸光度。 c) 计算出油样的吸光度值。重复2次。 d) 用求出的A值在标准曲线上查得T501的重量百分含量。
|  | 精密度 | 要求 | a) 重复性：同一试验室，2次平行试验结果的差值不应大于0.03%。 b) 再现性：不同试验室，2次平行试验结果的差值不应大于0.04%。
|  | 检测结果 | 处理原则 | 取2次平行检测结果的算术平均值为测定值。
| 注意事项 | a) 标准油应避光保存于棕色瓶中。标准油可以使用3个月。 b) 测定时，若试样需要脱色处理，那么在绘制标准曲线时用的标准油样也要先进行脱色处理后使用。 c) 试样脱色处理在蒸掉石油醚时速度不可过快，避免试油与石油醚一起被蒸发掉。 d) 按试验顺序向试样加入一种反应试剂后，应充分摇匀后再加下一种试剂。 e) 油样注入液体吸收池中不得有气泡。 f) 液体吸收池在注入油样前应用四氯化碳冲洗干净并吹干。
| 验收要求 | a) 检查检测数据与检测记录是否完整、正确。 b) 恢复检测仪器设备到检测前状态。
| 包含 | 数据分析和处理 | 处理原则 | 抗氧化剂含量不低于0.1%，则认为试验合格。当低于标准时，应进行补加。补加时油的pH值不应低于5.0。
|  | 检测报告 | 处理原则 | 检测结束后，应在15个工作日内将检测报告整理完毕并录入PMS系统，报告格式见附录A。
|  | 附录A | 包含 | 绝缘油中T501抗氧化剂含量检测报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第62分册 绝缘油中T501抗氧化剂含量检测细则（红外光谱法） | 相关知识点 | 红外分光光度计
液体吸收池
吸耳球
玻璃注射器
搅拌器
分析天平
四氯化碳
浓硫酸
2，6二叔丁基对甲酚
干燥白土
环境、人员、仪器准备
基础油的制备
基础油中T501检查
标准油的配制
仪器调整
标准曲线绘制
油样检测
精密度
检测结果
数据分析和处理
检测报告
| 起草人 | 郑勇
路自强
冯超
廖鹏
赵德祥
田生祥
杨放南
王安定
| 起草单位 | 国网青海电力