## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
绝缘油体积电阻率检测 | 环境要求 | 除非另有规定，检测均在当地大气条件下进行，且检测期间，大气环境条件应相对稳定。 a) 取样应在良好的天气下进行。 b) 环境温度不宜低于5℃。 c) 环境相对湿度不大于80%。
| 包含 | 待测样品 | 要求 | a) 用洁净的20ml玻璃注射器（经检验，密封性合格），从设备下部取样口采样10ml~20ml。 b) 油样在运输、保管过程中要注意样品的防尘、防震、避光和干燥等，油样保存应不超过7天。
| 人员要求 | 进行绝缘油水分测量的人员应具备如下条件: a) 熟悉库仑法绝缘油水分测试的基本原理和技术标准。 b) 了解库仑法绝缘油水分仪测量的技术参数和性能。 c) 掌握绝缘油水分测试操作方法和影响因素。 d) 了解被测样品取样、运输及保存基本要求。 e) 熟悉电力生产和化学相关安全管理规定。 f) 经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a) 执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》相关要求。 b) 现场取样至少由2人进行。 c) 应在良好的天气下进行取样工作。 d) 按照化学药品安全使用规定进行操作，注意防火防毒。 e) 绝缘油水分测试及电解液更换均应在通风橱中进行。 f) 测试仪器确保良好接地。
| 仪器要求 | 仪器设备 | 包含 | 微水库仑分析仪 a) 测定范围 1μg—100mg。 b) 灵敏度：不大于0.1μg。
|  | 试剂与材料 | 包含 | 电解液&有吡啶或无吡啶的电解液均可使用。
含水标样&应由国家计量部门授权的单位配制，具有水分浓度含量、检验合格证及有效使用期。
注射器&0.5μL，50μL；0.25mL，1mL，2mL，5mL，25mL，50mL。
| 准备工作 | 检查环境、人员、仪器满足检测要求。
| 步骤 | a)按仪器说明书调试仪器。 b)开动电磁搅拌器，开始电解电解池中所存在的残余水分。若电解液碘过量，用0.5μL微量注射器注入适量纯水，此时电解液颜色逐渐变浅，最后呈黄色进行电解。 c)当电解液达到滴定终点，按下启动钮，用注射器量取一定量已知含水量的标样或用0.5μL注射器量取0.5μL纯水，通过电解池上部的进样口注入电解池，进行仪器标定。仪器显示水的微克数与标准值的相对误差不应超过±5％，当连续3次标定均达要求值，才能认为仪器调整完毕。超出此范围，应更换电解液。 d)当电解液难以达到滴定终点时，应先关闭搅拌器、停止滴定，拿起电解池，摇动数次，再重新开始搅拌、滴定，使周围壁上的水分充分电解，可以如此反复几次，以便尽快达到终点。如果还是难以达到要求，应更换电解液。再按步骤c)测试。 e)仪器调整平衡后，用注射器量取试油，排掉，冲洗3次，最后量取lmL试油（根据试油含水量高低，调整进样量的大小）。 f)按启动钮，试油通过电解池上部的进样口注入电解池。仪器自动电解至终点，记下显示数字。同一试验至少重复操作2次以上，取平均值。 g)根据被测试油的进样体积,按公式（2）计算出水分含量： h)精密度要求：2次平行测试结果的差值不得超过下列数值 i)测试结果：取2次平行试验结果的算术平均值为测定值。
| 注意事项 | a) 应使用厂家提供的和微水仪配套的电解液，电解液应放在阴凉、干燥、暗处保存，温度不宜高于20℃。 b) 当注入的油样达到一定数量后，电解液会呈现浑浊状态，如还要继续进样，应用标样标定，符合规定后，方可继续使用，否则应更换电解液。 c) 测定油中水分时，应注意电解液和试样密封性，在测试过程中不要让大气中的潮气侵入试样中。 d) 当阴极室出现黑色沉淀后，应将电极取出，用相关溶剂清洗后使用。 e) 电解池进样口应密封良好，定期检查并更换硅胶。油样保存应不超过7天。 f) 标定时不得将注射器针尖插入液面下方，防止将针尖内部的水分也带入电解液中，造成标定较大偏差。
| 验收要求 | a) 检查检测数据与试验记录是否完整、正确。 b) 恢复检测仪器设备到试验前状态。
| 包含 | 检测原理&其原理系基于有水时，碘被二氧化硫还原，在吡啶和甲醇存在的情况下，生成氢碘酸吡啶和甲基硫酸氢吡啶。
| 包含 | 数据分析与处理 | 处理原则 | 330kV及以上设备绝缘油水分不超过15mg/L，220kV设备水分不超过25mg/L，110（66）kV及以下设备水分不超过35mg/L，则认为合格。当油中水分含量超过标准时，应进行真空脱水处理。
|  | 检测报告 | 处理原则 | 检测结束后，应在15个工作日内将检测报告整理完毕并录入PMS系统，报告格式见附录A。
|  | 附录A | 包含 | 绝缘油水分检测报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第63分册 绝缘油体积电阻率检测细则 | 相关知识点 | 除非另有规定，检测均在当地大气条件下进行，且检测期间，大气环境条件应相对稳定。 a) 取样应在良好的天气下进行。 b) 环境温度不宜低于5℃。 c) 环境相对湿度不大于80%。
待测样品
进行绝缘油水分测量的人员应具备如下条件: a) 熟悉库仑法绝缘油水分测试的基本原理和技术标准。 b) 了解库仑法绝缘油水分仪测量的技术参数和性能。 c) 掌握绝缘油水分测试操作方法和影响因素。 d) 了解被测样品取样、运输及保存基本要求。 e) 熟悉电力生产和化学相关安全管理规定。 f) 经过上岗培训并考试合格。
a) 执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》相关要求。 b) 现场取样至少由2人进行。 c) 应在良好的天气下进行取样工作。 d) 按照化学药品安全使用规定进行操作，注意防火防毒。 e) 绝缘油水分测试及电解液更换均应在通风橱中进行。 f) 测试仪器确保良好接地。
仪器设备
试剂与材料
检查环境、人员、仪器满足检测要求。
检测原理&其原理系基于有水时，碘被二氧化硫还原，在吡啶和甲醇存在的情况下，生成氢碘酸吡啶和甲基硫酸氢吡啶。
数据分析与处理
检测报告
绝缘油水分检测报告
| 起草单位 | 国网青海电力
| 起草人 | 郑勇
路自强
冯超
李玉海
赵德祥
田生祥
杨放南
王安定