## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
绝缘油颗粒数检测 | 环境要求 | 除非另有规定，检测均在当地大气条件下进行，且检测期间，大气环境条件应相对稳定。 a) 取样应在良好的天气下进行。 b) 检测温度不宜低于5℃。 c) 检测相对湿度不大于80%。 d) 仪器的校准和样品的准备和测试都应在洁净室或净化工作台完成。 e) 试验室环境空气中，大于0.5µm的灰尘颗粒不得超过35万个/ m3，大于5µm的灰尘颗粒不得超过3000个/m3。
| 包含 | 待测样品 | 要求 | a) 用洁净的250ml专用颗粒污染度取样瓶，从设备下部取样口采样250ml。 b) 油样在运输、保管过程中要注意样品的防尘、防震、避光和干燥等。
| 人员要求 | 进行绝缘油颗粒数检测的人员应具备如下条件: a) 熟悉绝缘油颗粒数检测技术的基本原理和标准。 b) 了解绝缘油颗粒数检测仪的技术参数和性能。 c) 掌握绝缘油颗粒数检测操作方法和影响因素。 d) 了解被测样品取样基本要求。 e) 熟悉电力生产和化学相关安全管理规定。 f) 经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a) 严格执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》相关要求。 b) 现场取样至少由2人进行。 c) 取样过程中应有防漏油、喷油措施。 d) 测试仪器确保良好接地。 e) 按照化学药品安全使用规定进行操作。
| 仪器要求 | 绝缘油颗粒数检测仪&根据遮光原理工作，在测试过程中能自动搅拌样品，不会产生颗粒沉降现象,与自动颗粒计数仪配套使用的传感器，至少能测定粒径5µm的颗粒数量。
超声波清洗器&工作频率为20kHz～50kHz。
真空泵&真空度不小于86kPa，抽气速率30L/min。
过滤装置I&法兰式过滤装置，供过滤清洁液。
微孔滤膜&直径为50mm、孔径分别为0.8µm、0.45µm和0.3µm。
取样瓶&250mL玻璃瓶，具塞和塑料薄膜衬垫。
量筒&100mL。
石油醚&分析纯，沸程60℃～90℃。
甲苯(或二甲苯)&分析纯。
异丙醇&分析纯。
水&蒸馏水或去离子水。
| 准备工作 | 检查环境、人员、仪器满足检测要求
清洁液的制备&依次用孔径为0.8µm、0.45µm和0.3µm的滤膜过滤异丙醇、石油醚和去离子水或蒸馏水等溶剂制得清洁液。用于清洗仪器和玻璃器皿用的清洁液，每100mL中粒径大于5µm的颗粒不应多于100粒。用于稀释样品及检验取样瓶用的清洁液，每100mL中粒径大于5µm的颗粒不应多于50粒。
取样瓶的准备&a) 将取样瓶、瓶盖、塑料薄膜衬垫先用洗涤剂进行清洗，再用自来水冲洗，最后用蒸馏水洗净，烘干。再用清洁液冲洗至颗粒度指标达到本标准2.3b的要求。 b) 取样瓶的检验。向清洗后的取样瓶中注入占总容积45%～55%的清洁液，垫上薄膜，盖上瓶盖后充分摇动，用自动颗粒计数仪测定每100mL液体中粒径大于5µm的颗粒数，不应超过100粒。超过时应按本标准2.3a重新冲洗取样瓶，直至颗粒数不超过100粒为止，或取样瓶的颗粒污染度比被取油样至少低两级。将颗粒数乘以注入瓶内清洁液体积与瓶总容积之比值，并将结果记录在取样瓶的标签上，作为该取样瓶的清洁级(即每100mL容积中所含粒径大于5µm颗粒的数量)。 注：检验取样瓶所用的清洁液，应根据瓶的干燥程度选用。若取样瓶中有水存在，选用异丙醇：若取样瓶干燥，选用石油醚。 c) 在经检验合格的取样瓶底部留有约10mL清洁液，在瓶盖与瓶口之间垫上薄膜，密封备用。
| 包含 | 检测原理&颗粒数检测仪依据遮光原理来测定油的颗粒污染度。当油样通过传感器时，油中颗粒会产生遮光，不同尺寸颗粒产生的遮光不同，转换器将所产生的遮光信号转换为电脉冲信号，再划分到按标准设置好的颗粒度尺寸范围内并计数。
| 步骤 | a) 用250mL专用取样瓶，采集被试设备中的油样250mL。油样应密封保存，测量时再启封。 b) 按仪器操作说明书，启动仪器，用合适的清洁液冲洗系统，冲洗至每100mL液体中粒径大于5µm的颗粒数，不应超过100粒为合格。 c) 充分摇动油样使颗粒分布均匀，将其置于超声浴中振荡(约10min)脱气，取出取样瓶并擦干外部，将其置于仪器压力舱中，并开动搅拌器，使油样中颗粒均匀分散。注意控制搅拌速度，不应产生气泡。 d) 启动仪器进行测量，调节压力使通过传感器的油样达到额定流量，每个油样至少重复计数3次。 e) 测试完毕，取下试瓶，倒掉残液，用合适的清洁液冲洗仪器管道及传感器通道。冲洗完毕后，打开系统，避免O型圈等长时间暴露在有机蒸汽中。 f) 测量结果按公式计算，即 g) 精密度：3次平行测量中，大于5µm颗粒总数的最大相对误差为±6%。 h) 试验结果：以3次测量结果的平均值作为结果值。
| 注意事项 | a) 从设备的取样阀取样时，先放油将取样阀冲洗干净。在不改变流量的情况下，取油至专用采样瓶的4/5容积处。如有的设备不能连接导管取样时，应尽量缩短开瓶时间，取样后，先移走取样瓶，然后再关闭取样阀。油样应密封保存，最好不要倒置测试时再启封。 b) 每年校准一次颗粒数检测仪，并按照粒径大小，检查和重新定标。 c) 被测油样的黏度过大，可用清洁液将油样稀释后，重新脱气、测量。 d) 测试前检查绝缘油中应无可见的颗粒杂质。
| 验收要求 | a) 检查试验数据与试验记录是否完整、正确。 b) 恢复试验仪器设备到试验前状态。
| 包含 | 数据分析与处理 | 处理原则 | 500kV及以上变压器、电抗器油中大于5µm污染颗粒数不超过3000个/100mL，则认为试验合格。如果油中大于5µm污染颗粒数有明显的增长趋势，应缩短检测周期，加强监控。当油中大于5µm颗粒数超过标准时，应进行滤油处理。
|  | 检测报告 | 处理原则 | 检测结束后，应在15个工作日内将检测报告整理完毕并录入PMS系统，检测报告格式见附录A 。
| 包含 | 附录A | 包含 | 绝缘油颗粒度检测报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第65分册 绝缘油颗粒数检测细则 | 相关知识点 | 绝缘油颗粒数检测仪&根据遮光原理工作，在测试过程中能自动搅拌样品，不会产生颗粒沉降现象,与自动颗粒计数仪配套使用的传感器，至少能测定粒径5µm的颗粒数量。
超声波清洗器&工作频率为20kHz～50kHz。
真空泵&真空度不小于86kPa，抽气速率30L/min。
过滤装置I&法兰式过滤装置，供过滤清洁液。
微孔滤膜&直径为50mm、孔径分别为0.8µm、0.45µm和0.3µm。
取样瓶&250mL玻璃瓶，具塞和塑料薄膜衬垫。
量筒&100mL。
石油醚&分析纯，沸程60℃～90℃。
甲苯(或二甲苯)&分析纯。
异丙醇&分析纯。
水&蒸馏水或去离子水。
数据分析与处理
检测报告
| 起草单位 | 国网青海电力
| 起草人 | 郑勇
路自强
冯超
王志惠
赵德祥
田生祥
杨放南