## Sheet1
实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体 | 关系 | 实体
绝缘油铜金属含量检测 | 环境要求 | 除非另有规定，检测均在当地大气条件下进行，且检测期间，大气环境条件应相对稳定。 a) 取样应在良好的天气下进行。 b) 环境温度不宜低于5℃。 c) 环境相对湿度不大于80%。 d) 有适合仪器操作的通风柜。
| 包含 | 待试样品 | 要求 | a) 用洁净的聚丙烯塑料瓶，采样量250ml~500ml，取样瓶应用（5+95）硝酸浸泡24小时以上，用纯水冲洗干净，烘干后备用。 b) 油样在运输、保管过程中要注意样品的防尘、防震、避光和干燥等。
| 人员要求 | 试验人员需具备如下基本知识与能力： a) 熟悉绝缘油铜金属含量测量技术的基本原理和标准。 b) 了解等离子发射光谱仪的技术参数和性能。 c) 掌握绝缘油铜金属含量测量操作方法和影响因素。 d) 了解被测样品取样基本要求。 e) 熟悉电力生产和化学相关安全管理规定。 f) 经过上岗培训并考试合格。
| 安全要求 | a) 执行国家电网公司《电力安全工作规程（变电部分）》相关要求。 b) 现场取样至少由2人进行。 c) 取样过程中应有防漏油、喷油措施。 d) 测试仪器确保良好接地。 e) 按照化学药品安全使用规定进行操作。
| 仪器要求 | 主要仪器 | 包含 | 等离子发射光谱仪&在仪器运行稳定后，凡能够达到下列指标者均可使用：反射功率不大于10W； 功率波动不大于0.1%； 频率稳定性不大于0.1%。
高温炉&温度范围为室温～1000℃，误差±10℃。
红外调温电热板&温度范围为室温～450℃,误差±10℃。
电热鼓风干燥箱&温度范围为室温～200℃,误差±5℃。
可调电炉&功率800 W～1000 W。
精密天平&感量万分之一，精度0.000l g
| 材料要求 | 试剂与材料 | 包含 | 浓盐酸&ρ＝1.19g/ml。
浓硝酸&ρ＝1.42g/ml。
纯水&GB/T6682，一级。
盐酸（1+1）&一单位体积的盐酸与一单位体积的纯水混合。
硝酸（2＋98）&二单位体积的硝酸与九十八单位体积的纯水混合。
硝酸（1+1）&一单位体积的硝酸与一单位体积的纯水混合。
硝酸（5＋95）&五单位体积的硝酸与九十五单位体积的纯水混合。
高纯氩气&钢瓶气，纯度不低于99.999%。
铜标准贮备溶液（1000μg/ml Cu）&称取1.0000g高纯金属铜，加热溶解于30ml硝酸（1+1）中，冷却，用纯水定容至1000ml。
铜标准溶液&将铜标准贮备溶液稀释为100μg/ml，并与铜标准贮备溶液保持一致的酸度。注：测试所使用的容器，在使用前先用（5+95）HNO3浸泡24小时，再用纯水清洗干净，烘干备用。
| 准备工作 | 环境、人员、仪器准备&检查环境、人员、仪器满足检测要求
工作溶液配制&吸取铜标准溶液0.50 ml、1.50ml、2.50ml、5.00ml，置于50ml的容量瓶中，硝酸（2＋98）定容。此系列工作溶液中铜元素浓度分别为1.00μg/ml 、3.00μg/ml、5.00μg/ml和 10.0μg/ml。
| 方法 | 将油样品加热蒸干、灰化处理以后，用盐酸（1+1）溶解，在硝酸（2＋98）的介质中，用等离子发射光谱仪进行测定，从而确定油中金属元素的含量。
| 步骤 | 仪器调整&按照仪器说明书的要求，将仪器调整至最佳状态，铜元素推荐波长：铜324.75nm。
校准曲线绘制&在仪器最佳工作参数条件下，以硝酸（2＋98）溶液作为空白，对铜元素浓度分别为1.00μg/ml、3.00μg/ml 、5.00μg/ml和10.0μg/ml的工作溶液进行测定，以铜元素的浓度值为横坐标，铜元素的测定响应值为纵坐标，制作铜元素的校准曲线。要求校准曲线的线性相关系数大于0.999。
样品制备&准确称取适量样品25~30g，精确到0.001 g，置于石英烧杯（或瓷坩埚）中（必要时可增减取样量），在调温电热板上350℃±25℃的温度下加热4h以上，使试样蒸干，在电炉上缓慢灰化30min后，放入高温炉内，在650℃下保持3h。取出冷却后，加入盐酸(1+1)10ml，低温加热至溶液剩余2ml~3ml（如果有溶解不完全的现象，可以重复进行此步骤），用硝酸（2＋98）定容至25ml。
样品测试&将处理好的样品溶液，在3.2.2的仪器工作参数下进行铜金属元素的含量测定。同时进行空白溶液的测定。试液应按照铜元素浓度从低到高的顺序测定，测定结果扣除空白值后即为样品溶液中该元素的浓度ρ（μg/ml）。
结果计算&变压器油中的金属元素含量值按下式计算 W＝ρK （1） 式中： W--变压器油中的金属元素含量值，单位：μg/g； ρ--样品溶液中该元素的浓度，单位：μg/ml； K--样品换算系数，样品溶液测定时的定容体积（ml）/变压器油称样量（g）。
精确度&试验结果的相对偏差不应超过下列数值。
测定结果& 测定结果取2次平行测试的平均值，结果保留小数点后2位，单位以μg/g计。
| 注意事项 | a) 测试所使用的容器，在使用前先用（5+95）硝酸浸泡24小时，再用纯水清洗干净，烘干备用。 b) 工作溶液应在使用时现用现配。 c) 取样用聚丙烯塑料瓶，采样量250ml~500ml，取样瓶应用（5+95）硝酸浸泡24小时以上，用纯水冲洗干净，烘干后备用。 d) 当样品进行低温缓慢蒸干操作时，控制液面上有少量烟雾即可，不可太剧烈。
| 验收要求 | a) 检查检测数据与检测记录是否完整、正确。 b) 恢复检测仪器设备到检测前状态。
| 包含 | 数据分析与处理 | 处理原则 | 当发现有明显增长趋势时,应结合相关试验进行综合分析。
|  | 检测报告 | 处理原则 | 检测结束后，应在15个工作日内将检测报告整理完毕并录入PMS系统，检测报告格式见附录A 。
| 包含 | 附录A | 包含 | 绝缘油铜金属含量检测报告

## Sheet2
实体 | 关系 | 实体
国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第66分册 绝缘油铜金属含量检测细则 | 相关知识点 | 等离子发射光谱仪&在仪器运行稳定后，凡能够达到下列指标者均可使用：反射功率不大于10W； 功率波动不大于0.1%； 频率稳定性不大于0.1%。
高温炉&温度范围为室温～1000℃，误差±10℃。
红外调温电热板&温度范围为室温～450℃,误差±10℃。
电热鼓风干燥箱&温度范围为室温～200℃,误差±5℃。
可调电炉&功率800 W～1000 W。
精密天平&感量万分之一，精度0.000l g
浓盐酸&ρ＝1.19g/ml。
浓硝酸&ρ＝1.42g/ml。
纯水&GB/T6682，一级。
盐酸（1+1）&一单位体积的盐酸与一单位体积的纯水混合。
硝酸（2＋98）&二单位体积的硝酸与九十八单位体积的纯水混合。
硝酸（1+1）&一单位体积的硝酸与一单位体积的纯水混合。
硝酸（5＋95）&五单位体积的硝酸与九十五单位体积的纯水混合。
高纯氩气&钢瓶气，纯度不低于99.999%。
铜标准贮备溶液（1000μg/ml Cu）&称取1.0000g高纯金属铜，加热溶解于30ml硝酸（1+1）中，冷却，用纯水定容至1000ml。
铜标准溶液&将铜标准贮备溶液稀释为100μg/ml，并与铜标准贮备溶液保持一致的酸度。注：测试所使用的容器，在使用前先用（5+95）HNO3浸泡24小时，再用纯水清洗干净，烘干备用。
仪器调整&按照仪器说明书的要求，将仪器调整至最佳状态，铜元素推荐波长：铜324.75nm。
校准曲线绘制&在仪器最佳工作参数条件下，以硝酸（2＋98）溶液作为空白，对铜元素浓度分别为1.00μg/ml、3.00μg/ml 、5.00μg/ml和10.0μg/ml的工作溶液进行测定，以铜元素的浓度值为横坐标，铜元素的测定响应值为纵坐标，制作铜元素的校准曲线。要求校准曲线的线性相关系数大于0.999。
样品制备&准确称取适量样品25~30g，精确到0.001 g，置于石英烧杯（或瓷坩埚）中（必要时可增减取样量），在调温电热板上350℃±25℃的温度下加热4h以上，使试样蒸干，在电炉上缓慢灰化30min后，放入高温炉内，在650℃下保持3h。取出冷却后，加入盐酸(1+1)10ml，低温加热至溶液剩余2ml~3ml（如果有溶解不完全的现象，可以重复进行此步骤），用硝酸（2＋98）定容至25ml。
样品测试&将处理好的样品溶液，在3.2.2的仪器工作参数下进行铜金属元素的含量测定。同时进行空白溶液的测定。试液应按照铜元素浓度从低到高的顺序测定，测定结果扣除空白值后即为样品溶液中该元素的浓度ρ（μg/ml）。
结果计算&变压器油中的金属元素含量值按下式计算 W＝ρK （1） 式中： W--变压器油中的金属元素含量值，单位：μg/g； ρ--样品溶液中该元素的浓度，单位：μg/ml； K--样品换算系数，样品溶液测定时的定容体积（ml）/变压器油称样量（g）。
精确度&试验结果的相对偏差不应超过下列数值。
测定结果&测定结果取2次平行测试的平均值，结果保留小数点后2位，单位以μg/g计。
| 起草单位 | 国网青海电力
| 起草人 | 郑勇
路自强
冯超
李玉海
赵德祥
田生祥
杨放南
王安定